主要技术参数

1.适用于纺织品定性定量检测，分析时间:1分钟（可调节）；基本功能：通过录入实验数据，配置各类参数，计算成分含量结果；

▲2.波长范围：900~2500nm ；

3.测量方式：积分球漫反射,标配有 PTFE 积分球漫反射系统，大的采样光斑面积，配有样品旋转装置，进一步扩大扫描面积，确保了不均匀样品的重现效果；

▲4.样品方式：可选择多种样品杯及附件，满足颗粒、粉状、液体和薄膜的测试；

5.光谱带宽：12nm ；

6.波长准确性：≤0.2nm ；

7.波长重复性：≤0.04nm ；

8.杂散光%：≤0.1 ；

9.吸光度噪声Abs:≤0.5×10-5 ；

10. 分辨率：≤10nm ；

▲11.模型：提供常见纺织品二组分、三组分定量分析模型至少11个；

12.操作软件：全中文操作，支持化学计量学技术，包括用于定量分析的 PLS 偏最小二乘法回归分析，ANN 神经网络法，及用于定性分析的 SIMCA 法，聚类分析等算法，自动保存实验过程的操作日志；结果可导出为原始记录，为EXCEL 格式文件，方便后续查找；支持拆分和溶解过程自由组合，计算公式完全依据标准；

▲13.仪器校验：仪器内置标准物质，自动完成对仪器的性能自我检测，并给出仪器性能的指标和评价，以确保仪器运行状态是否正常、规范；

14、使用方便：软件提供计算过程中可退出，另外保存实验文件，后续可通过读取文件，继续操作成分实验；

四、仪器配置

1）近红外光谱分析仪1台；

2）近红外光谱测量分析软件1套，至少含11个测试模型；

3）样品杯3只；样品压块1个；备用光源1个；USB 数据线1条；附件箱1个；

4）仪器配套控制设备1台；

5）质保期2年。