- 二氧化硫蒸馏仪技术指标

1 仪器技术指标

1.1 适用范围：适用于GB 5009.34-2022 《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》第一法、第二法中二氧化硫的蒸馏。

△1.2 可同时完成自动加酸、自动加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作。

1.3 操作方式：7寸液晶触摸屏操作，单通道独立控制，具备一键启动功能。

1.4 加热单元：6通道单路独立控制，PID功率控制0-500w可调。

1.5 加热方式：采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套，更节能，防水效果好耐酸碱腐蚀。

1.6连接外置大功率冷水机制冷，制冷冷却效果好，可连续实验。

1.7 自动清洗功能，减轻实验室工作量，且能够更好消除交叉污染。

1.8 氮吹控制;每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速，流速控制范围在200~2000ml/min;超压可自动泄压。

1.9 接收瓶底部内置磁力搅拌器，搅拌速度可单组单调，可无级调速。

1.10 主机配备蝴蝶夹装置，样品接收完成后，无需转移可直接滴定。

1.11 主机配套接收管路试管口放置装置，实验结束后，试管口可直接插入放置，方便快捷整洁。

1.12 冷凝瓶采用防滴水设计，提高实验安全性，延长设备使用寿命。

1.13 加酸通道与氮吹通道采用独立管路设计，防止酸雾反冲影响酸化氮吹流量精度。

1.14 配置自动添加试剂功能，各通道独立控制，可自定设置加液量、加液泵等状态。

1.15 除测定食品二氧化硫指标中的方法一、方法二外，可升级配置满足食品二氧化硫指标中的方法三以及食品中乙醇、甲醇、丙酸钙、丙酸钠、N-亚硝胺类等多种指标的测定。

2 配置清单

2.1 6通道主机1台

2.2 1000ml两口烧瓶20个

2.3 100ml锥形瓶12个

2.4 回流冷凝瓶10个

2.5自动加液系统1套

2.6减压阀转换接头1个

2.7磁力搅拌转子6个

2.8 冷水机1台

2.9 烧瓶置放架：两副（12个工作位）

2.10其他备品备件及说明书1套

3 技术服务

3.1 仪器在调试通过后提供保修服务，保修期4年，保修期间维修、零件更换、人工、差旅等均包含在投标报价中。

3.2 保修期内免费提供每3个月1次的上门维护保养。

3.3 安装调试时为招标人进行操作培训，培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于3天，费用含在投标报价中。

3.4 仪器出现故障时，维修人员在接到通知后12小时内响应，24小时内到现场维修。